## 点検表・例
簡 易 点 検 表 （例） [フロン排出抑制法関連（第一種特定製品）]
製品管理番号 |  |  |  | FRON-01-001 |  |  |  | 管理従事者 |  | ○△□課 日本太郎
設置場所 |  |  |  | B号館5階 502室 |  |  |  | 製品名・種別 |  | バイオフリーザー（冷凍庫）
製品型式名 |  |  |  | GS-5203AF3 |  |  |  | 製造番号 |  | 123456789
納入年月日 |  |  |  | 2000/05/03 |  |  |  | 冷媒情報 |  | R-134a（HFC） 240g
圧縮機定格出力 |  |  |  | 330 W |  |  |  | 機器メーカー／TEL |  | 日本フリーザー㈱／03-3831-7643
点検年 |  |  |  | 2016年
点検月日 |  |  |  | 点検 時間 | 点検者 | 点検項目 | [5 empty] | 備 考
[6 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
[6 empty] | 設定 温度 | 庫内 温度 | 油 漏れ | 異常音 | 外観 異常 | 冷却器への過度な霜付
1 | 月 | 10 | 日 | 9:00 | 山田 | -25℃ | -23℃ | あり | なし | なし | なし | 修理依頼 |  | ←例
4 | 月 | 1 | 日 | 10:00 | 田中 | -25℃ | -25℃ | なし | なし | なし | なし |  |  | ←例
7 | 月 | 5 | 日 | 10:00 | 佐藤 | -25℃ | -25℃ | なし | なし | なし | なし |  |  | ←例
10 | 月 | 3 | 日 | 10:30 | 高橋 | -25℃ | -20℃ | なし | あり | なし | なし | 修理依頼 |  | ←例
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
備 考 ：
・4月1日：日本フリーザーへ修理依頼。冷媒漏れ修理実施（冷媒回収・充填実施）。詳細、修理報告書参照。 | [13 empty] | ←例
・10月3日：日本フリーザーへ修理依頼。ファンモーター交換作業実施（冷媒回収・充填なし）。詳細、修理報告書参照。 | [13 empty] | ←例
注1.簡易点検の実施義務は、3ヶ月に1回以上（法第16条、管理者判断基準）。
注2.当点検表は、当該製品を廃棄処分するまで保管が必要（法第16条、管理者判断基準）。
2015年5月
日本フリーザー株式会社